核医学科“ECT仪器”搬迁

数    量：1台

预算金额：共8万元。

（一）技术参数需求：

1.SPECT机型号：GE Mi1lennium MPR，启用时间：2010年1月

2.整机从城后路院区搬迁至大兴院区三期负一楼核医学科，负责安装调试，保证整机正常运行，包含更换SPECT设备碰撞传感器，采集工作站升级。

3.服务期限

服务期限：根据医院搬迁工作安排，指定时间内完成移机，并保证设备正常运转1个月后验收。

4.服务要求：

①确认移机前后设备状态，合同项目内提供维修，零配件更换和维修劳务等各种服务，其中不包含第三方配套设备（如高压注射器；中文报告系统；放射源）。应保证设备达到符合设备生产厂家合格标准或相应的国家质量标准的要求。

②响应时间：维修服务响应小于2小时，到达现场时间小于6小时，接到院方维修通知，在电话指导或远程诊断无效后，派遣工程师前往维修。

③提供原厂校正模型，完成线性校正，针对设备构成的功能单元进行安全、图像质量、系统性能方面的检测、调试及校准，电气环境监测和必要的机械检查和机器清洁，以及非紧急性质的预防性维护。

5.综合实施能力要求：

①投标单位在国内有可参观的核医学专业培训基地，场地具备核医学设备进行拆、装机及故障维修、设备质控等操作培训课程，提供培训证明材料。

②提供需有ECT机设备维修服务响应时间、维修计划、维修方案，组织机构设置和人员配置；

③投标单位具有专业的检测维修设配及工具，可完成维修设备，并提供相应证明资料；提供的配件型号、规格质量状况和设备相统一，确保维修的医疗设备技术性能良好。

④提供远程应用支持服务，设有专职应用支持人员。要求提供医疗设备的故障描述和故障基本分析，投标单位应在2小时内给予电话响应。双方达成意愿后，医疗设备的故障修复，原则上不超过一周(进口配件不超过两周)。

⑤医疗设备服务后，投标单位工程师应及时向院方提供服务报告，做好维修登记。

- 提供同类整机维保业绩至少一例（三年内）。